超景深3D数码显微镜

安装确认清单

| 版本 编号 | *变化 状态 | 变更内容 | 变更原因 | 实施日期 | 变更人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1.0 | A | 新增 | 工作需要 | 2024-06-05 | 陈铭轩6 |  |
| V.1.5 | M | 修改 | 工作需要 | 2024-08-23 | 邓桂光 |  |
| V.2.0 | M | 修改 | 工作需要 | 2024-09-06 | 陈铭轩6 |  |
| V3.0 | M | 1.增加大载台安装确认信息。 2.2D和3D安装指标变更为1% 3.删除2.2.5 2D拼接测试项。 4.增加客户端、机头机身变更项记录 | 版本迭代 | 2025.08.25 | 管文辰 |  |

注意：该页为内部文档管理页！！！对外交付时抽出该页！！！

注意：该页为内部文档管理页！！！对外交付时抽出该页！！！

注意：该页为内部文档管理页！！！对外交付时抽出该页！！！

注意：该页为内部文档管理页！！！对外交付时抽出该页！！！

注意：该页为内部文档管理页！！！对外交付时抽出该页！！！

注意：该页为内部文档管理页！！！对外交付时抽出该页！！！

概述

本安装验收清单为海康威视工程师实施安装活动，记录安装步骤和测试结果的安装确认清单。

目的

确认安装过程中必要的安装步骤均已实施完成。

提供用户安装完成证明，确认安装仪器性能满足仪器出厂指标

超景深显微镜安装准备确认清单

| 序号 | 描述 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装场地条件符合安装场地准备指南要求。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 2 | 仪器包装未破损。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 3 | 倾倒标签无异常，未变红。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 4 | 震动标签无异常，未变色。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 5 | 协同用户清点货物，无模块及零配件缺失，用户签字确认。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 6 | 系统安装地点为最终地点，场地条件符合安装要求。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 备注： |  |  |

超景深显微镜硬件安装确认清单

  - 设备模块安装确认

| 本小节是否适用此系统配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 备注：： |  |  |
| 安装信息确认 |  |  |
| 1 | 显微镜机身处于零位。显微镜机身、显示器与工控机放置于水平桌面。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 2 | 灯室通过螺丝固定在工控机侧面。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 3 | 载台类型安装确认：☐ 标准载台 ☐ 大载台 ☐ 其他： |  |
| 3.1 | 标准载台。样品板安装至载物台中央；载物台定位销对准位置装入机身，并完全压入底部。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 3.2 | 大载台。已将大载台限位块去除。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 3.3 | 大载台。已拧紧4颗固定螺丝。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 4 | 显微镜机头滑入机身连接滑槽，并顶住定位销，两个固定锁锁紧完成。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 备注： |  |  |

电路及通讯线安装确认

| 本小节是否适用此系统配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 备注： |  |  |
| 安装信息确认 |  |  |
| 1 | 灯室与工控机之间线路连接完成 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 2 | 显示器接入工控机背面中部位置的独立显卡HDMI接口。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 3 | 机身与工控机之间线路连接完成。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 4 | 机头与工控机之间【机头线缆】连接完成，机头相机线路接入工控机USB3.0接口。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 5 | 密码狗接入工控机 USB3.0接口；手柄接入工控机 USB3.0接口。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 6 | 无线版键鼠：信号接收器接入工控机 USB接口，位置远离密码狗避免信号干扰； 有线版键鼠：接入工控机 USB接口。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 7 | 对焦Z轴线路连接完成。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 8 | 光纤安装。对准防呆与灯珠数，将明场与暗场光纤分别接入对应位置。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 9 | 机身供电线接入电源；工控机供电线接入电源；显示器供电线接入电源。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 备注： |  |  |

系统启动及测试确认清单

系统启动及设备配置确认清单

| 本小节是否适用此系统配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 备注： |  |  |
| 安装信息确认 |  |  |
| 1 | 已关闭Windows防火墙。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 2 | 已关闭PC永不休眠。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 3 | 已关闭Windows自动更新 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 4 | 已设置Windows网络防火墙白名单。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 5 | 已安装客户端，并客户端、机头机身嵌软版本。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 客户端版本： 机头嵌软版本： 机身嵌软版本： |
| 6 | 已配置对应设备序列号的ISP与Setting文件。记录设备序列号。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 设备序列号： |
| 7 | 已配置侧面相机IP4地址。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 8 | 已配置变倍镜，并完成验证。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 9 | 机身开机正常并通过自检。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 10 | 客户端启动成功。机身通过自检。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 11 | 佩戴无尘手套，将物镜旋入机头对应位置。记录全部物镜倍率。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 物镜倍率： |
| 备注： |  |  |

2D测试确认清单

30×测试

| 本小节是否适用此系统配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 备注： |  |  |
| 安装信息确认 |  |  |
| 1 | 模式切换为2D，物镜倍率切换至30×，2D标定板置于载物台中央。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 2 | 30倍率下，测定明场条件下靶标2000 μm偏差值小于1%（标准2000±20）。记录测定距离数值3次，分别记录测试值并截图保存，计算平均值、偏差范围。 | ☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 不适用 第1次距离： 第2次距离： 第3次距离： 平均距离： 平均偏差： |
| 备注： |  |  |

300×测试

| 本小节是否适用此系统配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 备注： |  |  |
| 安装信息确认 |  |  |
| 1 | 模式切换为2D，物镜倍率切换至300×，2D标定板置于载物台中央。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 2 | 300倍率下，测定明场下500 μm偏差值小于1%（标准500±5）。记录测定距离数值3次，分别记录测试值并截图保存，计算平均值、偏差范围。 | ☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 不适用 第1次距离： 第2次距离： 第3次距离： 平均距离： 平均偏差： |
| 备注： |  |  |

700×测试

| 本小节是否适用此系统配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 备注： |  |  |
| 安装信息确认 |  |  |
| 1 | 模式切换为2D，物镜倍率切换至700×，2D标定板置于载物台中央。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 2 | 700倍率下，测定明场下200 μm偏差值小于1%（标准200±2）。记录测定距离数值3次，分别记录测试值并截图保存，计算平均值、偏差范围。 | ☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 不适用 第1次距离： 第2次距离： 第3次距离： 平均距离： 平均偏差： |
| 备注： |  |  |

1500×测试

| 本小节是否适用此系统配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 备注： |  |  |
| 安装信息确认 |  |  |
| 1 | 模式切换为2D，物镜倍率切换至1500×，2D标定板置于载物台中央。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 2 | 1500倍率下，测定明场下100 μm偏差值小于1%（标准100±1）。记录测定距离数值3次，分别记录测试值并截图保存，计算平均值、偏差范围。 | ☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 不适用 第1次距离： 第2次距离： 第3次距离： 平均距离： 平均偏差： |
| 备注： |  |  |

3D测试确认清单

| 本小节是否适用此系统配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 备注： |  |  |
| 安装信息确认 |  |  |
| 1 | 开启暗场照明，模式切换为3D，物镜倍率切换至30×，2块验证量块紧密贴在一起，高度差1mm，置于载物台中央。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 2 | 倍率切换至300×，视野调整使量块缝隙出现在视野中央。分别设定上下限，设置合成张数100张，合成3D模型。 | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 |
| 3 | 以点到点的方式测定上下限之间距离，偏差值小于1%。记录测定距离数值3次，分别记录测试值并截图保存，计算平均值、偏差范围。 | ☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 不适用 第1次距离： 第2次距离： 第3次距离： 平均距离： 平均偏差： |
| 备注： |  |  |

用户及系统信息确认表

用户信息确认表

| 公司 |  | 用户名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话 |  |
| 邮编 |  | 邮箱 |  |
| 工程师姓名 |  | 安装日期 |  |

  - 模块信息表

| 产品型号 |  | 产品序列号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户端类型 |  | 客户端SN |  |
| 其他1 |  | 其他2 |  |
| 其他3 |  | 其他4 |  |

安装确认表

本系统所适用安装测试均已测试并通过

☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 备注：

安装用户单位确认

公司名称：

仪器已按照本安装清单中详述的步骤安装，已达到本安装清单中定义的测试指标。

用户签名楷体： 日期：

本人确认本套系统已安装测试成功

工程师签名： 日期：

备注：